北华大学附属医院购置神经内科、神经外科卒中专用卫星授时电子时钟的调研公告
按照医院工作需要，现拟对医院采购项目需求进行市场调研，本着公平、公正、公开的原则，欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。
一、供应商资格要求
1. 应符合《中华人民共和国政府采购法》之规定，持有有效的、符合项目需要的营业执照等，营业执照符合本项目的经营范围；
2. 具备相应的技术研发实力或正规授权代理资质，能够提供符合技术参数需求的产品；
3. 近三年内无重大违法违规记录及不良商业信誉。
二、报名需提供材料
1. 企业资质文件：营业执照、相关授权证书、资质证明、企业信誉查询证明材料、法定代表人身份证复印件及委托人授权书和委托人身份证复印件等相关证件（加盖公章）；
2. 产品介绍材料：详细的产品规格说明书、技术参数响应表（需明确标注是否满足本公告技术需求）、产品报价单；
3. 售后服务方案：包括质保期承诺、技术支持方式、响应时效等；
4. 企业联系方式：包括联系人、联系电话、电子邮箱等。
三、报名方式及截止时间
1. 报名方式：请将上述材料纸质版整理后密封，邮寄至吉林省吉林市船营区北华大学附属医院信息部；
2. 截止时间：从公告发布时间起5个工作日内，邮件逾期到达视为无效报名；
3. 咨询方式：联系人：朱老师，联系电话：0432-62166037，咨询时间：工作日 8:00-16:00。
四、其他说明
1. 本次需求调研仅为项目前期信息收集，不构成正式采购要约，供应商提供的所有材料仅用于本次调研分析；
2. 我单位将对供应商提交的材料进行审核，择优邀请参与后续沟通交流，未入选供应商不再另行通知，材料不予退回；
3. 供应商应保证所提供材料的真实性、合法性，若存在虚假信息，将取消其参与资格，并保留追究相关责任的权利；
4. 详细采购需求见附件。
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附件
一、项目总体需求
按照卒中中心建设标准采购6 台卫星授时电子时钟（其中双面电子时钟三块，单面电子时钟三块）并完成安装，保障卒中时间质控工作合规落地，顺利通过三级卒中中心评审。
二、卫星授时电子时钟采购功能要求
（一）核心授时要求（强制项）
卫星自动授时，配套外置卫星接收天线，通电自动搜星校准标准北京时间，无需人工频繁校时；支持卫星信号丢失自动重捕获。
卫星同步毫秒级高精度，断星后内置晶振独立守时≥72 小时，总误差远低于 2 分钟质控标准；恢复供电自动重新卫星对时。
设备可记录同步状态，配套校对台账，满足三级卒中中心时钟统一条款评审核查。
（二）显示规格要求
长条形大屏 LED 数码显示，完整展示年、月、日、星期、时、分、秒，远距离读数清晰；红光优先；外壳可使用医用消毒湿巾擦拭。
内置光敏传感器自动调节屏幕亮度，夜间低亮度不刺激患者；整机静音无机械声响，适合 24 小时病区使用。
（三）供电、安装与运维
AC220V 市电供电，内置充电后备电池，停电时钟持续走时，时间不丢失。
卫星信号异常、失锁时有屏幕提示，便于科室日常质控检查；标准壁挂结构，配套全套安装固定配件。
双面显示款式，适配护士站；单面显示款式，适配医生办公室等点位。
（四）医疗环境适配
具备电磁屏蔽抗干扰能力，在 CT、DSA、监护仪、手术电刀周边稳定运行，不跳时、不同步错乱；宽温工作，适配各类诊疗区域温差环境。
（五）供货验收配套
原厂全新正品，支持到货查验，产品破损提供售后保障。
随货附带产品合格证、授时参数说明文件，可用于卒中中心评审资料存档。
（六）拒收否决条件
无卫星自动校准功能；
无秒数显示，无法精准记录溶栓、介入时间节点；
断电后时间清零，无后备守时功能。
[bookmark: _GoBack]（七）售后服务要求
 提供至少一年以上原厂质保服务，7×24 小时全天候技术支持服务，支持现场、电话、微信、邮件、远程等多种售后对接方式。      



